Описание объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изм-я характеристики | Инструкция по заполнению характеристик # в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Helicobacter pylori уреаза ИВД, реагент | 21.20.23.110-00001982 | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения фермента уреазы (urease) бактерии Helicobacter pylori в клиническом образце | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 30 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов(характеристика является обязательной для применения) | ≥ 10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время достижения стабильной окраски | ≤ 3 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Аналитическая специфичность | ≥97 и ≤ 98 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Аналитическая чувствительность | ≥98 и ≤ 99 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Срок годности на момент поставки товара | >24 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Экспресс-тест для качествен-ного опре-деления уреазы Helicobacter pylori хро-могенным методом in vitro | 21.20.23.110-00010106 | Назначение | диагностика инфекции Helicobacter pylori в клиническом образце хромогенным методом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 30 |
|  |  |  | Изделие представляет собой подложку, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой. Селективный уреазный тест: многослойная конструкция обеспечивает разделение слоя ферментативной реакции и индикаторного слоя посредством мембраны | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состав комплекта | - подложка, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой - стик для биоптата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество индикаторных элементов в блоке | 12 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество обследований на одном индикаторном элементе | на одно обследование |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Подложка | бесцеллюлозная подложка для исключения нецелевых реакций теста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время достижения стабильной окраски | ≥ 5 и ≤ 10 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Переход окраски | с желтого на красный/малиновый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) | 2,6*10-3 е.а. уреазы бобовых 2,6*104 КОЕ Helicobacter pylori |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Аналитическая специфичность | -отсутствие реакции на штаммы прочих уреазопродуцентов желудка -отсутствие реакции на потенциально интерферирующие вещества – щелочные агенты, кровь, желудочное содержимое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Полимерный стик предназначен для удобства расположения биоптата | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина биоптата | ≥ 20 и ≤50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагностическая чувствительность | ≥ 99 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диагностическая специфичность | ≥ 99 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Срок годности на момент поставки товара | >24 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |