ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК



 

на гематологический анализатор  с возможностью определения 28 параметров с комплектом реагентов
	
	Параметр
	Требование технических характеристик
	Соотв. требо-ванию (да/нет)
	Примечание

	1
	Общая характеристика
	
	
	

	
	Гематологический анализатор автоматический
	1 шт.
	
	

	2
	Общие требования
	
	
	

	
	Кол-во измеряемых параметров
	Не менее 28 параметров, 1 скатерограмма, 3 гистограммы 
	
	

	1
	RBC (эритроциты)
	Наличие
	
	

	2
	WBC ( лейкоциты)
	Наличие
	
	

	3
	HGB (гемоглобин)
	Наличие
	
	

	4
	HCT (гематокрит)
	Наличие
	
	

	5
	MCV (cредний объем эритроцитов)
	Наличие
	
	

	6
	MCHC (cредняя концентрация гемоглобина)
	Наличие
	
	

	7
	MCH (cреднее содержание гемоглобина)
	Наличие
	
	

	8
	RDW-СV ширина распределения эритроцитов (коэффициент вариации)
	Наличие
	
	

	9
	RDW-SD ширина распределения эритроцитов (cтандартная девиация)
	Наличие
	
	

	10
	PLT (тромбоциты) 
	Наличие
	
	

	11
	MPV (cредний объем тромбоцитов)
	Наличие
	
	

	12
	PDW (ширина распределения тромбоцитов)
	Наличие
	
	

	13
	P-LCR (% крупных тромбоцитов)
	Наличие
	
	

	14
	PCT %(тромбокрит)
	Наличие
	
	

	15
	NEU% (% нейтрофилов)
	Наличие
	
	

	16
	NEU# (абсолютное количество нейтрофилов)
	Наличие
	
	

	17
	LYM% (% лимфоцитов)
	Наличие
	
	

	18
	LYM#  (абсолютное количество лимфоцитов)
	Наличие
	
	

	19
	MONO% (% моноцитов)
	Наличие
	
	

	20
	MONO# (абсолютное количество моноцитов)
	Наличие
	
	

	21
	EO% (% эозинофилов)
	Наличие
	
	

	22
	ЕО# (абсолютное количество эозинофилов)
	Наличие
	
	

	23
	BASO% (% базофилов)
	Наличие
	
	

	24
	BASO# (абсолютное количество базофилов)
	Наличие
	
	

	25
	IG% (% незрелых гранулоцитов)
	Наличие
	
	

	26
	IG# (абсолютное количество незрелых гранулоцитов)
	Наличие
	
	

	27
	OTHERS% (% активированных лимфоцитов)
	Наличие
	
	

	28
	OTHERS# (абсолютное количество активированных лифмоцитов)
	Наличие
	
	

	
	Диапазон отображаемых значений
	
	
	

	
	WBC: 
	0,00 - 999,99×103/мкл
	
	

	
	RBC:  
	0,00 - 99,99×106/мкл
	
	

	
	HGB:  
	0,0 - 30,0 г/дл
	
	

	
	PLT: 
	0 - 9 999×103/мкл
	
	

	
	Образцы
	
	
	

	
	Цельная кровь
	Наличие
	
	

	
	Капиллярная кровь
	Наличие
	
	

	
	Объем пробы
	
	
	

	
	Открытая пробирка
	не более 20 мкл
	
	

	
	Закрытая пробирка
	не более 20 мкл
	
	

	
	Автоматический забор пробы
	не более 20 мкл
	
	

	
	Режим предварительного разведения (Капиллярный режим)
	не более 67 мкл
	
	

	
	Требуемый объем цельной крови для режима предварительного разведения
	не более 20 мкл
	
	

	
	Принципы измерения
	
	
	

	1
	Подсчет форменных элементов
	Абсолютный подсчет в единице объема крови
	
	

	2
	Гемоглобин
	Специфическое связывание гемоглобина с лаурил сульфатом натрия
	
	

	3
	Отдельный канал для измерения гемоглобина
	Наличие
	
	

	4
	Гематокрит
	По накоплению высоты эритроцитарного столба
	
	

	5
	Дифференцировка лейкоцитов
	Флуоресцентная проточная цитометрия
	
	

	6
	Незрелые гранулоциты 
	Флуоресцентная проточная цитометрия
	
	

	7
	Границы дифференцировки лейкоцитов
	Гибкие с использованием адаптивного кластерного анализа
	
	

	
	Производительность
	не менее 60 в час в любом режиме
	
	

	
	Профили исследования
	CBC; CBC+DIFF
	
	

	
	Кол-во реагентов:
	не более 3 наименований 
	
	

	1
	Лизирующий реагент для определения гемоглобина, 1 х 500 мл
	не менее … шт
	
	

	2
	Лизирующий реагент для разрушения эритроцитов и тромбоцитов, 1 х 2 л
	не менее … шт
	
	

	3
	Флюоресцентный краситель для нуклеиновых кислот, 1 х 42 мл
	не менее … шт
	
	

	
	Кол-во промывающих растворов: 
	не более 2 наименований 
	
	

	1
	Универсальный дилюент, 1 х 20 л
	не менее … шт
	
	

	2
	Депротеинизатор, 1 х 50 мл
	не менее … шт
	
	

	
	Система подачи проб:
	
	
	

	
	Ручная из открытой пробирки
	Наличие
	
	

	
	Ручная из закрытой пробирки
	Наличие
	
	

	
	Устройство для автоматического забора пробы (автосэмплер)
	Наличие
	
	

	
	Емкость автосэмплера
	не менее 20 образцов


	
	

	
	Информация о патологических образцах
	Не менее 30 флагов, в том числе: Left shift, Atyp.Lymph, Abn.Lymph, NRBC, Blasts, PLT Clumps, Fragments, Anisocitos, Macro, Micro, Basophilia, Leukocytosis, Leucopenia и т.д.
	
	

	
	Морфологические флаги
	Количественные
	
	

	
	Калибровка
	Только для 2 параметров: для гемоглобина и гематокрита
	
	

	
	Программное обеспечение на русском языке
	Наличие 
	
	

	
	Контроль качества
	Автоматический встроенный; 20 файлов по 300 точек (Графики Леви-Дженингса);

Х bar контроль
	
	

	
	Архив данных (пациенты)
	не менее 5 000 
	
	

	
	Архив данных (образцы)
	не менее 10 000 
	
	

	
	Архив данных (скатерограммы)
	не менее 10 000
	
	

	
	Интерфейс
	Серийный интерфейс RS 232 - 2 порта для основного блока, 2 порта – для IPU, порты для включения в локальную сеть
	
	

	
	Управление
	РС Pentium IV, ОС Windows 7
	
	

	
	Считыватель штрих-кодов
	Наличие
	
	

	
	Подставка для считывателя штрих-кодов
	Наличие
	
	

	
	Принтер внешний
	Наличие
	
	

	
	Питание
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	Размер, вес (мм/кг)
	320х403х413/24 (анализатор)
450х420х300/14 (автосэмплер)
	
	

	3
	      Документы
	
	
	

	
	Сертификат соответствия
	Наличие
	
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	
	

	
	Техническая документация на 

русском языке
	Наличие
	
	

	
	Регистрация в Минздраве РФ
	Наличие
	
	

	4
	Обучение медперсонала и гарантийные обязательства
	
	
	

	
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте
	Наличие
	
	

	
	Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование
	12 месяцев
	
	

	
	Наличие сервисной службы фирмы производителя в РФ
	Наличие
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