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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования и ремонту системы водоподготовки

ОКПД 2 – 

1. Наименование оборудования подлежащего техническому обслуживания и ремонту:

	№
	Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию
и ремонту
	Серийный номер/год выпуска
	Адрес местонахождения
оборудования

	[bookmark: _Hlk238808924]1
	Стерилизатор паровой PHS-600 проходной со встроенным парогенератором (ТУ 9451-169-12517820-2011, РУ ФСР 2012/13379, АО "ТЗМОИ")
	10060819/08.2019 г.
	188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1

	2
	Система водоподготовки 
	-
	188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1



Место, время, сроки оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны в течение срока действия контракта. Срок исполнения контракта – с даты заключения по 31 декабря 2026 г. 
Место оказания услуг - 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1.
Настоящие требования составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» (далее – ГОСТ Р 57501-2017).

  – ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;
– ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»;
 РД 50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации изделий медицинской техники для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;
-ГОСТ 31598 2012 Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний
-  ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчёт пропускной способности»
СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения»

1.  Общие требования:
[bookmark: _Hlk238809729]Исполнитель обязуется один раз в течение срока действия настоящего Контракта провести техническое обслуживание (ТО) стерилизатора парового PHS-600 проходного со встроенным парогенератором (ТУ 9451-169-12517820-2011, РУ ФСР 2012/13379, АО "ТЗМОИ") и ремонт системы водоподготовки. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической документацией завода-изготовителя) и с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работы по предмету настоящего  Контракта в федеральных лечебно-профилактических учреждениях, а также с использованием материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, которые соответствуют требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.
   Выполнение работы осуществлять, в рабочие дни кроме субботы и воскресенья с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (Московского времени), 
В случае необходимости и по согласованию Заказчика и Исполнителя, проводить работы во время неоговоренное.
  Соблюдать требования внутреннего распорядка на объекте «ЗАКАЗЧИКА».
Допускать к выполнению работы квалифицированных и аттестованных специалистов.
  Следить за производственной дисциплиной работников.
Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий Полученную в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
  Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:
                  - вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» список персонала, задействованного для выполнения работы, до начала выполнения работы по настоящему Контракту (в целях оформления внутренних пропусков).
Использовать при выполнении работы по настоящему Контракту новые, ранее не использованные запасные части и расходные материалы.
Совместно с представителем «ЗАКАЗЧИКА» осуществить проверку всех используемых запасных частей и материалов на отсутствие повреждений и/или дефектов перед началом их использования.
Самостоятельно нести ответственность за сохранность доставленных материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работы.
Осуществлять парковку технического автотранспорта и складирование материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работы, строго в отведенных местах, согласованных с администрацией «ЗАКАЗЧИКА»
Нести полную ответственность за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и норм противопожарной безопасности во время выполнения работы по настоящему Контракту.
Незамедлительно известить, в случае выявления аварийного состояния на объекте «ЗАКАЗЧИКА».
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
Исполнитель обязан предоставить перед началом производства работ по техническому обслуживанию/ремонту/диагностике/гидравлических испытаний и технического освидетельствования предоставить действующее удостоверение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением.
Исполнитель обязан иметь Специалистов с действующим удостоверением по электробезопасности, с правом работ на электроустановках до 1000В, с группой допуска не ниже – 3 (третьей).
      Для оказания услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники сотрудники Исполнителя и (или) субподрядной организации должны быть аттестованы: 
               - по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.IV п.40);
                -по промышленной безопасности при работах на опасных производственных объектах (Основание: п.237 ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденные приказом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536).
Исполнитель работ по ТО МИ должен иметь специалистов, отвечающих следующим требованиям:
           - наличие высшего или среднего профессионального (технического) образования, и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере выполняемых работ и оказываемых услуг;
                    - наличие документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью.
При ремонте допускается использование только оригинальных или полностью совместимых (без дополнительных переходников и устройств) соответствующие характеристикам указанных предприятием - производителем в технической документации на оборудование запасных частей и расходных материалов.  
Исполнитель в ходе выполнения работ по диагностике оборудования, оптимизации процесса управления оборудованием, адаптации циклов стерилизации в соответствии с требованиями Заказчика, обязан использовать сервисное программное обеспечение необходимое для выполнения данных работ и имеющее доступ к контрольным параметрам оборудования, а также инструмент и контрольно - диагностическую аппаратуру, включая специальное калибровочное оборудование: Калибратор температуры - Диапазон воспроизводимых температур  40 … + 155 С (при окружающей  T = 00 C), 24 … + 155 С (при окружающей  T = 230 C); Дискретность показаний  1; 0,1; 0,01 С; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установления заданной температуры по внутреннему термометру  0,10 С; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности канала измерений температуры (True) со штатным  платиновым ТС углового типа  0,04 С
2. Срок выполнения работ.
Срок выполнения работ по ремонту (с учетом срока поставки (расходного материала) запасных частей) не более 5 (пяти) рабочих дней считая с даты направления заявки/уведомления Заказчиком в адрес Исполнителя, на проведение работ на оборудовании.
Срок выполнения работ по техническому обслуживанию в не более 5 (пяти) рабочих дней считая с даты направления заявки/уведомления Заказчиком в адрес Исполнителя, на проведение работ на оборудовании.
По согласованию сторон возможно досрочное выполнение работ по ремонту/техническому обслуживанию.
3. Перечень услуг и работ входящих в стоимость Контракта.
Стоимость работ по ремонту, с обязательной заменой запасных частей и расходных материалов, указанных техническом задании и Контракте, входит в стоимость Контракта.
Стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для проведения работ и указанных в техническом задании, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта, входит в стоимость Контракта.
4. Гарантия на выполненные работы и запасные части/расходные материалы: 
- Гарантия на выполненные работы по ремонту составляет не менее 3(трех месяцев). 
- Гарантия на услуги по техническому обслуживанию составляет не менее 3(трех месяцев).
- Гарантия на заменяемые запасные части и расходные материалы не менее 6 (шести) месяцев
Срок устранения неисправности при наступлении гарантийного случая на работы по ремонту и замененные запасные части, не более 20 (двадцати) рабочих дней.

5. Перечень Приложений:
1.Приложение №1- Техническое обслуживание стерилизатора PHS-600 проходного со встроенным парогенератором
2. Приложение №2 - Перечень расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании услуг по ремонту системы водоподготовки








Приложение №1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стерилизатора PHS-600 проходного со встроенным парогенератором (один раз в течение срока действия Контракта)


	№ п/п
	Наименование МИ
	Модель (марка) МИ
	Наименование изготовителя
	Номер регистрационного удостоверения
	Страна происхождения
	Год выпуска
	Зав. №
	Место размещения МИ

	1
	Стерилизатор паровой PHS-600 проходной со встроенным парогенератором
	PHS-600  
	АО "ТЗМОИ"
	ФСР 2012/13379 от 21.04.2025
	Россия
	2019
	10060819
	188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1.





Перечень работ

	№ п/п
	Наименование МИ
	Кол-во МИ, шт.
	Виды и перечень
выполняемых работ
	Периодичность (сроки) выполнения работ

	Стерилизатор паровой PHS-600 проходной со встроенным парогенератором

	1
	Стерилизатор паровой PHS-600 проходной со встроенным парогенератором
	1
	1  Профилактическое обслуживание оборудования:
1.1 Очистка от накипи парогенератора, трубопроводной арматуры, «ТЭН»;
 1.2 Очистка от накипи датчиков уровня и водоуказательной колонки;
 1.3 Проверка крепления насосов;
 1.4 Инспекция уплотнительной прокладки двери, смазка антифрикционным составом;
 1.5 Очистка паза уплотнительной прокладки двери;
1.6 Проверка показаний и проведение калибровки измерительных
каналов управляющих контроллеров; 
1.7 Проверка электрического сопротивления изоляции электрооборудования;
1.8 Проверка электрического сопротивления изоляции ТЭН;
1.9 Очистка от накипи насосов вакуумных, насосов водяных конденсаторов, эжекторов;
2. Техническое диагностирование и одновременный ремонт без замены запасных частей.
	1 раз в течение действия Контракта.
Работы по профилактическому обслуживанию оборудования проводятся с согласованием даты визита Исполнителя не позднее 3 (трёх) дней до даты предполагаемого визита.












Приложение №2


Перечень расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании услуг по ремонту системы водоподготовки


	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Замена: Загрузка обезжелезивания EcoFerox фракция 0.3-0.7 мм (мешок 20 л)
	л
	5

	2
	Замена: Кварцевый песок фракция 2-5 мм (основание:
	кг
	50

	3
	Замена: Катионообменная смола Ecovita Soft NaFg 1900 
	л
	2

	4
	Замена: Таблетированная соль в мешках (25 кг) 
	кг
	2

	5
	Замена: Очиститель смолы Ecovita 1 кг 
	кг
	2

	6
	Замена: Мембрана Vontron ULP21-2540
	шт
	2

	7
	Замена: Ионообменная смола Seplite MB20, мешок 25 л 
	л
	1

	8
	Замена: Дренажно-распределительная система для корпусов 08-12" труба 1.05" (27 мм) 
	мм
	3

	9
	Замена: Дистрибьютор верхний под трубу 1.05" для Runxin
	шт
	3

	10
	Замена: Картридж полипропиленовый Гейзер PP 5 20SL, ресурс до 60 000 л, для холодной воды, очистка воды от ржавчины, грязи, песка и других примесей, 28011
	шт
	1



