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Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка №278 медицинских изделий для центра эндоскопии (далее – товар). 
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять: 
-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;
-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;
-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;
до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком 
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.
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Приложение №1 к Описанию объекта закупки
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№ п/п
	Код позиции КТРУ или ОКПД 2
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Обоснование необходимости использования характеристик
	Единица измерения товара
	

Количество товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1


	32.50.50.190-00000963
	Клипса эндоскопическая для желудочно-кишечного тракта, длительного использования
	Угол загиба дистальной части браншей
	≥ 135 
	Градус (плоского угла)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Угол загиба 135° является стандартным для надежного удержания краев дефекта слизистой оболочки и предотвращения соскальзывания клипсы при перистальтике ЖКТ.
	штука
	40

	
	
	
	Длина браншей
	≥  9 
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Длина браншей обусловлена необходимостью захвата глубоких слоев тканей для достижения устойчивого и окончательного гемостаза.
	
	

	
	
	
	Индивидуальный пластиковый картридж
	Соответсвие
	[bookmark: _GoBack]
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает стерильность, удобство и высокую скорость перезарядки аппликатора непосредственно в ходе выполнения экстренных эндоскопических манипуляций.
	
	

	
	
	
	Совместимость с МРТ
	Соответсвие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходима для безопасного проведения последующих диагностических МРТ-исследований пациентам, которым клипса установлена на длительный срок (более 30 дней).
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Соответсвие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Установлено в соответствии с описанием КТРУ.
	
	

	2
	32.50.50.190-00001173
	Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, монополярный, одноразового использования

	Дистальный конец имеет полукруглую форму
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Форма рабочей части адаптирована для проведения точной коагуляции и диссекции дефектов слизистой оболочки, снижая риски глубокого термического ожога.
	штука
	6

	
	
	
	Изолированный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Защитная изоляция предотвращает неконтролируемое рассеивание тока и защищает тубус эндоскопа от термического повреждения.
	
	

	
	
	
	С соединением для монополярной коагуляции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходимо для технической совместимости со стандартными кабелями имеющихся в блоке высокочастотных электрохирургических генераторов (ЭХВЧ)
	
	

	
	
	
	Применение - однократное
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Установлено в соответствии с описанием КТРУ.
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Установлено в соответствии с описанием КТРУ.
	
	

	
	
	
	Диаметр инструмента
	≤ 2,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Внешний диаметр не более 2,5 мм обеспечивает легкое скольжение инструмента по каналу эндоскопа.
	
	

	
	
	
	Диаметр для рабочего канала эндоскопа
	≥ 2,6 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Соотношение диаметров обеспечивает сохранение функции аспирации во время одновременного выполнения электрохирургических манипуляций.
	
	

	
	
	
	Длина инструмента
	≥ 2180 и ≤2480 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Длина инструмента скорректирована для технического соответствия параметрам используемых Заказчиком видеогастроскопов и видеоколоноскопов.
	
	








Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара
	№ п/п
	Адрес поставки товара
	Наименование товара
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4

	1. 
	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1
	В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки







