УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

_____________ / Ю.М. Шишкин/

  - Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

  - Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

- Поставка №278 медицинских изделий для центра эндоскопии (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его поставки должен составлять:

-	при сроке годности 5 лет и более – не менее 24 месяцев;

-	при сроке годности более 2 лет и менее 5 лет – не менее 12 месяцев;

-	при сроке годности 2 года и менее – не менее 6 месяцев;

до окончания срока годности, установленного фирмой-изготовителем. Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара.

\

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Код позиции КТРУ или ОКПД 2 | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости использования характеристик | Единица измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 32.50.50.190-00000963 | Клипса эндоскопическая для желудочно-кишечного тракта, длительного использования | Угол загиба дистальной части браншей | ≥ 135 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Угол загиба 135° является стандартным для надежного удержания краев дефекта слизистой оболочки и предотвращения соскальзывания клипсы при перистальтике ЖКТ. | штука | 40 |
|  |  |  | Длина браншей | ≥ 9 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина браншей обусловлена необходимостью захвата глубоких слоев тканей для достижения устойчивого и окончательного гемостаза. |  |  |
|  |  |  | Индивидуальный пластиковый картридж | Соответсвие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает стерильность, удобство и высокую скорость перезарядки аппликатора непосредственно в ходе выполнения экстренных эндоскопических манипуляций. |  |  |
|  |  |  | Совместимость с МРТ | Соответсвие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходима для безопасного проведения последующих диагностических МРТ-исследований пациентам, которым клипса установлена на длительный срок (более 30 дней). |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Соответсвие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено в соответствии с описанием КТРУ. |  |  |
| 2 | 32.50.50.190-00001173 | Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, монополярный, одноразового использования | Дистальный конец имеет полукруглую форму | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Форма рабочей части адаптирована для проведения точной коагуляции и диссекции дефектов слизистой оболочки, снижая риски глубокого термического ожога. | штука | 6 |
|  |  |  | Изолированный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Защитная изоляция предотвращает неконтролируемое рассеивание тока и защищает тубус эндоскопа от термического повреждения. |  |  |
|  |  |  | С соединением для монополярной коагуляции | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для технической совместимости со стандартными кабелями имеющихся в блоке высокочастотных электрохирургических генераторов (ЭХВЧ) |  |  |
|  |  |  | Применение - однократное | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено в соответствии с описанием КТРУ. |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Установлено в соответствии с описанием КТРУ. |  |  |
|  |  |  | Диаметр инструмента | ≤ 2,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Внешний диаметр не более 2,5 мм обеспечивает легкое скольжение инструмента по каналу эндоскопа. |  |  |
|  |  |  | Диаметр для рабочего канала эндоскопа | ≥ 2,6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соотношение диаметров обеспечивает сохранение функции аспирации во время одновременного выполнения электрохирургических манипуляций. |  |  |
|  |  |  | Длина инструмента | ≥ 2180 и ≤2480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина инструмента скорректирована для технического соответствия параметрам используемых Заказчиком видеогастроскопов и видеоколоноскопов. |  |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15а, к. 1 | В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  |