## ГОСТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56327-2014 |  |  |  |  | Комментарии
Характеристика (параметр) |  |  | Фактические значения Mindray DC-80 | ГОСТ | Обоснования дополнительных пунктов к ГОСТ
Области применения |  | Абдоминальные исследования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Акушерство и гинекология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Кардиология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Неврология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Травматология и ортопедия | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Урология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Эндокринология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Ангиология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Педиатрия | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Неонатология | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
|  | Транскраниальные исследования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.1
пакеты специализированных программ |  | Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для акушерства | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для гинекологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для кардиологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для ангиологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для малых органов | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для урологии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для педиатрии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для регионарной анестезии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Получение 3D изображения с помощью 2D датчика | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса интима медиа сонных артерий | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Программа для проведения биопсии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Эластография поверхностных структур (компрессионная эластография) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Эластография глубоких образований (эластография сдвиговой волны) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Программа расчетов для стресс-эхокардиографии | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Программа автоматического расчета с возможностью ручного редактирования основных биометрических параметров плода | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Программа для автоматического расчета толщины воротникового пространства у плода | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
|  | Автоматизированный рабочие протоколы ведения обследования для основных органов/областей применения. | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.2
Класс |  |  | Экспертный | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.3
Конструктивное исполнение |  |  | Передвижной | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.4
Гарантийный срок, лет |  |  | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.7
Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет |  |  | 5 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.8
1 | Состав
1.1 |  | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
1.2 |  | Набор поставляемых ультразвуковых датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
| 1.2.1 | Конвексный монокристальный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.1.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 1,3 – 5,7 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | *Чем шире диапазон частот, тем шире диагностические возможности
| 1.2.1.2 | Радиус кривизны, мм | 60 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.1.3 | Количество элементов датчика | 192 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.1.4 | Максимальный угол обзора, градусов | 100 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | Широкий угол сканирования характеризует поле обзора датчика, широкое поле обзора позволяет увидеть протяженные органы и структуры и провести измерения без использования опции панорамного сканирования, что улучшает качество и возможности диагностики.
| 1.2.1.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 400 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 1.2.2 | Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.2.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 2.6-12.8 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | *Чем шире диапазон частот, тем шире диагностические возможности
| 1.2.2.2 | Радиус кривизны, мм | 11 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.2.3 | Количество элементов датчика | 192 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.2.4 | Максимальный угол обзора, градусов | 210 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | Широкий угол сканирования характеризует поле обзора датчика, широкое поле обзора позволяет увидеть протяженные органы и структуры и провести измерения без использования опции панорамного сканирования, что улучшает качество и возможности диагностики.
| 1.2.2.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 1.2.3 | Линейный высокоплотный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.3.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 3,0 - 13,5 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | *Чем шире диапазон частот, тем шире диагностические возможности
| 1.2.3.2 | Апертура, мм | 38 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.3.3 | Количество элементов датчика | 192 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.3.4 | Максимальный угол отклонения луча в В-режима, градусов | +/-12 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | Широкий угол сканирования характеризует поле обзора датчика, широкое поле обзора позволяет увидеть протяженные органы и структуры и провести измерения без использования опции панорамного сканирования, что улучшает качество и возможности диагностики.
| 1.2.3.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 1.2.4 | Секторный фазированный монокристальный датчик | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.4.1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 1,0 - 5,0 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | *Чем шире диапазон частот, тем шире диагностические возможности
| 1.2.4.2 | Размер рабочей поверхности, мм | 23.4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.4.3 | Количество элементов датчика | 80 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6
| 1.2.4.4 | Максимальный угол обзора, градусов | 90 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.6 | Широкий угол сканирования характеризует поле обзора датчика, широкое поле обзора позволяет увидеть протяженные органы и структуры и провести измерения без использования опции панорамного сканирования, что улучшает качество и возможности диагностики.
| 1.2.4.5 | Максимальная глубина сканирования, мм | 380 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
1.3 |  | Комплект кабелей электропитания | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
1.4 |  | Руководство по эксплуатации | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
1.5 |  | Комплект разрешительной документации для применения на территории Российской Федерации | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
| 1.5.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.1.5
2 | Базовые характеристики |  |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2
2.1 |  | Режимы сканирования |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.1 | В-режим | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.2 | М-режим | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.3 | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.4 | Пространственное компаундирование | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.4.1 | Максимальное число парциальных кадров, используемых для компаундирования | 9 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 п. 3.2.6 (примечание) | * чем больше число парциальных кадров, тем выше пространственное разрешение и качество результирующего изображения
| 2.1.5 | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.6 | Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 | Дополнительный алгоритм формирования тканевой гармоники, повышающий качество визуализации и информативность ультразвукового изображения
| 2.1.7 | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.8 | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.9 | Цветной допплер CFM | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.10 | Энергетический допплер PD | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.11 | Направленный энергетический допплер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.12 | Триплексный режим в реальном времени | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1
| 2.1.13 | Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.2.1 в соответствии с ГОСТ 56331-2014 п.6.4.1.9 | Данный пункт предусмотрен ГОСТом на УЗ-системы среднего и высокого класса, соответственно его наличие в системе экспертного класса также является обоснованным
| 2.1.14 | Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 | Для обеспечения более детальной визуализации кровотока в мелких сосудах с высоким временным и пространственным разрешением, повышает информативность и качество диагностики
| 2.1.15 | Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.1 | Для обеспечения более детальной визуализации структур сердца с улучшением визуализации границ и повышением контрастного разрешения
2.2 |  | Формирование изображений |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.1 | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.2 | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.3 | Регулируемое по глубине усиление, количество позиций | 8 | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Характеризует возможности регулировки усиления по глубине
| 2.2.4 | Регулируемое по ширине усиление, количество позиций | 8 | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Характеризует возможности регулировки усиления по ширине
| 2.2.5 | Динамическая фокусировка на прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.6 | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.7 | Аподизация на излучение и прием | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.8 | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.9 | Частотное компаундирование | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.10 | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.11 | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.12 | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.12.1 | Постобработка в В-режиме: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 п.3.24 | Характеризует спектр параметров, которые можно изменить на сохраненном изображении в В-режиме, что повышает диагностические возможности системы
| 2.2.12.2 | Постобработка в М-режиме: скорость обновления экрана, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 | Характеризует спектр параметров, которые можно изменить на сохраненном изображении в М-режиме, что повышает диагностические возможности системы
| 2.2.12.3 | Постобработка в режимах ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инверсия карты, сглаживание, положение базовой линии, карта колоризации, приоритет режима ЦДК, картирование заданной скорости | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 | Характеризует спектр параметров, которые можно изменить на сохраненном изображении в режиме ЦДК\ЭДК, что повышает диагностические возможности системы
| 2.2.12.4 | Постобработка в режиме спектрального допплера: усиление, положение базовой линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла (грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 | Характеризует спектр параметров, которые можно изменить на сохраненном изображении в режиме спектрального доплера, что повышает диагностические возможности системы
| 2.2.12.5 | Активация анатомического M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения (при наличии анатомического М-режима) | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 п.3.24 | Характеризует возможность активации анатомического М-режима на ранее сохраненной кинопетле, что повышает диагностические возможности системы
| 2.2.13 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматические измерения параметров кровотока с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.14 | Поворот и инверсия изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.15 | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.16 | Сглаживание изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.17 | Управление гамма-коррекцией | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.18 | Возможность выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения В+CFM или изображения спектра доплеровских частот | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2
| 2.2.19 | Фильтр подавления спеклов на В-изображении (Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма, поддерживаемый всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 п.3.41
| 2.2.20 | Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Тканеспецифичный алгоритм обработки обеспечивает более высокое качество результирующего изображения и повышает информативность диагностики
| 2.2.21 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией фазы всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Для обеспечения возможности активации тканевого гармонического изображения на всех типах датчиков, что повышает качество визуализации
| 2.2.22 | Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Для обеспечения использования режима отображения кровотока с улучшенным пространственным и временным разрешением совместно с другими режимами, что повышает информативность проводимого исследования
| 2.2.23 | Поддержка режима повышения качества визуализации структур сердца всеми фазированными датчиками | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Для обеспечения поддержки режима улучшенной визуализации сердца всеми фазированными датчиками
| 2.2.24 | Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с B-режимом, с режимом ЦДК/ЭДК и с режимом спектрального доплера | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.2 | Для обеспечения использования режима улучшенной визуализации сердца совместно с другими режимами, что повышает информативность проводимого исследования
| 2.2.25 | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Быстрая активация полноэкранного режима развертки ультразвукового изображения для более эффективного использования экрана
2.3 |  | Измерения |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.3
| 2.3.1 | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.3
| 2.3.2 | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.3
| 2.3.3 | Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, время нарастания/спада | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.3
| 2.3.4 | Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.3
| 2.3.5 | Анализ кривых роста плода в акушерской программе | Наличие | 7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п.6.2.3 | Для наглядного отображения полученных параметров биометрии плода в сравнении с нормативными значениями, сравнение гестационного возраста плода с возрастом, определяемым по измеряемыми биометрическими параметрами
2.4 |  | Сервисные функции |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.1 | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.2 | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.3 | Регулировка скорости просмотра кинопетли | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.4 | Возможность печати изображений на чёрно-белый и\или цветной принтер | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.5 | Режим автоподстройки В-изображения: Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.6 | Режим автоподстройки доплеровского изображения | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.6.1 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме ЦДК/ЭДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления. | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Дополнение к п.6.2.4. характеризующие конкретные параметры, доступные для автоматической оптимизации, это определяет качество визуализации и диагностические возможности аппарата
| 2.4.6.2 | Режим автоподстройки доплеровского изображения в режиме спектрального допплера нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, Изменение положения и угла контрольного объема | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Дополнение к п.6.2.4. характеризующие конкретные параметры, доступные для автоматической оптимизации, это определяет качество визуализации и диагностические возможности аппарата
| 2.4.6.3 | Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме цветового доплеровского картирования | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Дополнение к п.6.2.4. характеризующие конкретные параметры, доступные для автоматической оптимизации, это определяет качество визуализации и диагностические возможности аппарата
| 2.4.6.4 | Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме энергетического доплеровского картирования | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Дополнение к п.6.2.4. характеризующие конкретные параметры, доступные для автоматической оптимизации, это определяет качество визуализации и диагностические возможности аппарата
| 2.4.6.5 | Автоматическое отслеживание и оптимизация положения контрольного объема, размера контрольного объема и угла наклона курсора в режиме импульсно-волнового доплера | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Дополнение к п.6.2.4. характеризующие конкретные параметры, доступные для автоматической оптимизации, это определяет качество визуализации и диагностические возможности аппарата
| 2.4.7 | Наличие предустановленных протоколов исследования | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.7.1 | Автоматизированный рабочий протокол ведения обследования для основных органов/областей применения, включает в себя: | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Для автоматизации и стандартизации проведения ультразвукового обследования, позволяет проводить обследования по единому протоколу
| 2.4.7.2 | Пошаговое обследование органа с автоматическим выбором необходимых срезов/разделов | Наличие | П.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Для автоматизации и стандартизации проведения ультразвукового обследования, позволяет проводить обследования по единому протоколу
| 2.4.7.3 | Автоматическая активация необходимых режимов работы (В, ЦДК, спектральный допплер) | Наличие | П.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Для автоматизации и стандартизации проведения ультразвукового обследования, позволяет проводить обследования по единому протоколу
| 2.4.7.4 | Автоматический выбор требуемых измерений для каждого шага обследования или текущего режима | Наличие | П.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Для автоматизации и стандартизации проведения ультразвукового обследования, позволяет проводить обследования по единому протоколу
| 2.4.7.5 | Возможность программирования пользовательских протоколов | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.8 | Возможность печати изображений на чёрно-белый и\или цветной принтер | Наличие
| 2.4.9 | Архив пациентов с поиском | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.10 | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.10.1 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для формирования детальных отчетов
| 2.4.10.2 | Система автоматического ввода комментариев с возможностью создания собственной библиотеки | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для просмотра отчета на компьютере при помощи стандартных офисных приложений
| 2.4.10.3 | Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика; возможность создания собственных пиктограмм | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для автоматического формирования отчета сосудистых исследований без дорисовывания вручную на бумаге
| 2.4.11 | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI) | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.11.1 | Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для дальнейшего анализа и повышения диагностических возможностей аппарата
| 2.4.11.2 | Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для дальнейшего анализа и повышения диагностических возможностей аппарата
| 2.4.11.3 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | для дальнейшего анализа и повышения диагностических возможностей аппарата
| 2.4.12 | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.13 | Архивация изображения на встроенный жесткий диск | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.14 | Объем встроенной памяти для хранения информации, ГБ | 1000 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | характеризует объем диагностической информации, которая может хранится в базе данных аппарата без применения внешних серверов
| 2.4.15 | Архивация изображений на CD и DVD диски | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.15.1 | Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.15.2 | Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.16 | Архивация изображения на внешние носители, через порт USB | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.17 | Возможность подключения принтеров через USB порт | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.18 | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4
| 2.4.18.1 | Передача данных, сохранение на сервер и медиа-носители, печать по протоколу DICOM 3.0 | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Обеспечивает базовые возможности для работы аппарата в DICOM сети больницы.
| 2.4.18.2 | Опция загрузки списка текущих задач с DICOM-сервера | Наличие | п.7.2. ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.2.4 | Обеспечивает загрузку задач с сервера при работе аппарата в DICOM сети больницы.
3 | Параметры формирования изображения УЗ |  |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3
3.1 |  | Параметры ультразвуковых датчиков |  | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.1 | Датчик конвексный монокристальный | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.1.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм | 400 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 3.1.1.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм | 400 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.1.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм | 400 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.1.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 2 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.1.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 2 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.1.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.1.7 | Количество частот тканевой гармоники | 4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.1.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения стабильности характеристик и сохранения качества визуализации в течении дня во время непрерывной работы с аппаратом
| 3.1.1.9 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме проведения исследований с контрастными веществами, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.1.10 | Поддержка режима эластографии сдвиговой волны (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения получение изображения и расчётов в режиме эластографии сдвиговой волны, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.2 | Датчик миконвексный внутриполостной высокоплотный | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.2.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 3.1.2.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.2.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.2.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.2.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.2.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.2.7 | Количество частот тканевой гармоники | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.2.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения стабильности характеристик и сохранения качества визуализации в течении дня во время непрерывной работы с аппаратом
| 3.1.2.9 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме проведения исследований с контрастными веществами, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.2.10 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме эластографии, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.3 | Датчик линейный | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.3.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 3.1.3.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.3.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм | 280 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.3.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 0.5 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.3.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 1 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.3.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.3.7 | Количество частот тканевой гармоники | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.3.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения стабильности характеристик и сохранения качества визуализации в течении дня во время непрерывной работы с аппаратом
| 3.1.3.9 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме проведения исследований с контрастными веществами, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.3.10 | Поддержка режима проведения исследований в режиме эластографии (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме эластографии, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.3.11 | Поддержка режима эластографии сдвиговой волны (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения получение изображения и расчётов в режиме эластографии сдвиговой волны, при наличии данного режима в комплектации сканера
| 3.1.4 | Датчик секторный фазированный монокристальный | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.4.1 | глубина проникновения в В-режиме, мм | 380 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
| 3.1.4.2 | глубина проникновения в режиме PW, мм | 380 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.4.3 | глубина проникновения в режиме CFM, мм | 380 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1
| 3.1.4.4 | Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 2 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.4.5 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, мм | 4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | *чем меньше значение разрешающей способности, тем выше качество и детализация результирующего изображения
| 3.1.4.6 | Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.4.7 | Количество частот тканевой гармоники | 3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.7 прил.Б
| 3.1.4.8 | Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения стабильности характеристик и сохранения качества визуализации в течении дня во время непрерывной работы с аппаратом
| 3.1.4.9 | Поддержка режима проведения исследований с контрастными веществами (при наличии режима) | Наличие | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.1 | Для обеспечения работы в режиме проведения исследований с контрастными веществами, при наличии данного режима в комплектации сканера
3.2 |  | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | 16 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.2
3.3 |  | Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение | 4 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.43, примечание
3.4 |  | Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах | Наличие | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.3
3.5 |  | Максимальный угол наклона ультразвукового зондирования, задаваемый оператором | +\-30 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.19, примечание
3.6 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера PW, кГц | 0,7-24 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.4
3.7 |  | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при доплеровском сканировании в режиме цветового доплера CFM, кГц | 0,1 - 14,3 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.5
3.8 |  | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | 10 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.6
3.9 |  | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | 10 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.7
3.10 |  | Шкала серого, градаций | 256 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.8
3.11 |  | Максимальный размер кинопетли, количество кадров | 41588 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.9
3.12 |  | Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, секунд | 480 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3.10
3.13 |  | Количество цветовых карт в В-режиме | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 | Для более точной индивидуальной настройки полутонового псевдоокрашивания, для коррекции субъективного восприятия изображения в случае необходимости
3.14 |  | Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM | 21 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 | Для более точной индивидуальной настройки полутонового псевдоокрашивания, для коррекции субъективного восприятия изображения в случае необходимости
3.15 |  | Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 | Для более точной индивидуальной настройки полутонового псевдоокрашивания, для коррекции субъективного восприятия изображения в случае необходимости
3.16 |  | Количество карт серого | 8 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.28 | Возможность выбора карты серого необходима для коррекции субъективного восприятия изображения в случае необходимости
3.17 |  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, см/с | 1-150 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 | Для более точного описания формирования изображения в режиме CFM, в частности для характеристики чувствительности режима и диапазона регистрируемых скоростей
3.18 |  | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме импульсно-волнового допплера PW , м/с | 0,02 - 8,96 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 | Для более точного описания формирования изображения в режиме PW, в частности для характеристики чувствительности режима и диапазона регистрируемых скоростей
3.19 |  | Диапазон значений измерительного объема в режиме импульсно-волнового допплера PW, мм | 0,5-20 | ГОСТ Р 56327-2014 п. 3.11, п.3.9 прил. Б
3.20 |  | Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, градусов | от -89 до +89 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 для более точного описания формирования изображения в режиме PW | Более широкий диапазон изменения угла альфа в соответствии с направлением сосуда для корректного расчета доплеровского спектра
3.21 |  | Полный диапазон рабочих частот системы, МГц | 1,0 - 16,0 | ГОСТ Р 56327-2014 п.3.29 | *Чем шире диапазон частот, тем шире диагностические возможности
3.22 |  | Количество цифровых процессинговых каналов | 497664 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 характеризует быстродействие системы, скорость и объем обрабатываемых данных | Количество цифровых каналов - это число вычислительных процессов, протекающих внутри цифровой части ультразвуковой системы. Чем большему числу процедур обработки подвергаются сигналы -тем выше число цифровых каналов, которое для этого необходимо.
3.23 |  | Максимальная частота кадров к/с | 1388 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 характеризует быстродействие системы | Для обеспечения хорошего временного разрешения, что очень важно, особенно при эхокардиографических исследованиях.
3.24 |  | Максимальная частота кадров в режиме цветового доплеровского картирования, к/с | 369 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 характеризует быстродействие системы | Для обеспечения хорошего временного разрешения, что очень важно, особенно при эхокардиографических исследованиях.
3.25 |  | Максимальная частота кадров в режиме 4D (при наличии режима), к/с | 80 | п.7.2 ГОСТ Р 56327-2014 п. 6.3 характеризует быстродействие системы | Для обеспечения хорошего временного разрешения в режиме объемной визуализации
3.26 |  | Максимальная глубина сканирования, см | 40 | ГОСТ Р 56327-2014 п.3.7 | *чем больше глубина проникновения тем шире диагностические возможности системы
4 | Опции УЗ |  |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4
4.1 |  | Области применения |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.1
4.2 |  | Режимы сканирования |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.1 | Анатомический М–режим | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.1.1 | Цветной анатомический М–режим | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для более точного описания режима и его диагностических возможностей, в том числе получения развертки по М-линии в цветовом режиме. Сопоставление М-режима и цветового допплера при проведении через плоскость позволяет распознавать фазы сердечного цикла и патологические кровотоки.
| 4.2.1.2 | Количество курсоров анатомического М-режима, одновременно расположенных под произвольными углами (при наличии режима) | 3 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для более точного описания режима и его диагностических возможностей, в том числе получения развертки одновременно по 3-м М-линиям, расположенным под произвольными углами, что повышает количество получаемой диагностической информации и качество диагностики
| 4.2.1.3 | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для получения развертки по ломаной М-линии в режиме тканевого доплера
| 4.2.2 | Непрерывно-волновой допплер (CW) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.2.1 | Диапазон PRF в режиме CW, кГц | 0,3-100 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для более точного описания режима и его характеристик, в том числе чувствительности режима
| 4.2.2.2 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CW, м/с | 1.87 - 37.44 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для более точного описания режима и его характеристик, в частности диапазона регистрируемых скоростей кровотока
| 4.2.3 | Тканевой допплер | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.3.1 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей | Примечание п.3.37 ГОСТ 56327-2014 предусматривает, что "возможны различные режимы отображения информации о движении тканей: картирование относительной скорости и направления движения тканей, картирование ускорения, картирование уровня энергии эхо-сигналов от движущихся тканей" и т.д. Таким образом в данном пункте приводятся режимы картирования, доступные в аппарате
| 4.2.3.2 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей | Примечание п.3.37 ГОСТ 56327-2014 предусматривает, что "возможны различные режимы отображения информации о движении тканей: картирование относительной скорости и направления движения тканей, картирование ускорения, картирование уровня энергии эхо-сигналов от движущихся тканей" и т.д. Таким образом в данном пункте приводятся режимы картирования, доступные в аппарате
| 4.2.3.3 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей | Примечание п.3.37 ГОСТ 56327-2014 предусматривает, что "возможны различные режимы отображения информации о движении тканей: картирование относительной скорости и направления движения тканей, картирование ускорения, картирование уровня энергии эхо-сигналов от движущихся тканей" и т.д. Таким образом в данном пункте приводятся режимы картирования, доступные в аппарате
| 4.2.3.4 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 3.37 примечание, различные режимы отображения информации о движении тканей | Примечание п.3.37 ГОСТ 56327-2014 предусматривает, что "возможны различные режимы отображения информации о движении тканей: картирование относительной скорости и направления движения тканей, картирование ускорения, картирование уровня энергии эхо-сигналов от движущихся тканей" и т.д. Таким образом в данном пункте приводятся режимы картирования, доступные в аппарате
| 4.2.4 | Получение 3D изображения с помощью 2D датчика | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.5 | Режим эластографии поверхностных структур с поддержкой на линейных и внутриполостных датчиках | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2, 6.1.2, 3.40
| 4.2.6 | Режим эластографии глубоких образований (эластография сдвиговой волны) c цветовым картированием жесткости в области интереса | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2, 6.1.2, 3.40
| 4.2.7 | Режим количественной эластографии глубоких образований (эластография сдвиговой волны) c определением значения жесткости в контрольном объеме в кПа | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2, 6.1.2, 3.40
| 4.2.8 | Панорамное сканирование в реальном времени с цветовым индикатором скорости перемещения датчика | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.9 | Синхронизация по каналу ЭКГ | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2
| 4.2.10 | Режим улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем изменения угла наклона УЗ-лучей | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.2 | Для улучшения визуализации иглы и снижения рисков при проведении малоинвазивных процедур
4.3 |  | Пакеты специализированных программ |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3
| 4.3.1 | Стресс-эхокардиография | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3
| 4.3.2 | Программа автоматического расчета с возможностью ручного редактирования основных акушерских показателей: БПР, ДБ, ОГ, ЛЗР, с использованием алгоритмов автоматического оконтуривания и распознавания границ органов | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 | Для автоматического измерения основных биометрических параметров плода в целях повышения точности измерений и исключения зависимости от оператора
| 4.3.3 | Программа для автоматического расчета толщины воротникового пространства у плода | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 | Для автоматического измерения толщины воротникового пространства плода в целях повышения точности измерений и исключения зависимости от оператора
| 4.3.4 | Программа для биопсии | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3
| 4.3.5 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.3 | Для оценки качества визуализации в различных режимах работы для оценки целесообразности расширения опциональных возможностей аппарата в будущем
4.4 |  | Обработка данных исследований сердца |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
| 4.4.1 | Определение смещений стенок камер сердца по УЗ изображениям, зарегистрированным в режиме тканевого доплера | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
| 4.4.2 | Определение по тканево-доплеровским изображениям деформаций, скоростей и ускорений деформаций продольных волокон миокарда (при синхронизации с ЭКГ) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
| 4.4.3 | Построение графиков деформаций в выбранных областях интереса, времен достижений их пиков, смещения и скорости движения миокарда, различных индексов | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
| 4.4.4 | Пакет для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (при синхронизации с ЭКГ) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
| 4.4.5 | Представление данных в виде полярной диаграммы "Бычий глаз "для оценки физиологии сокращения и расслабления миокарда | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.4
4.5 |  | Обработка данных исследования потоков крови в камерах сердца |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.5
| 4.5.1 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет фракции выброса с возможностью ручного редактирования) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.5
| 4.5.2 | Определение объема крови заменяемого в ЛЖ за кардиоцикл (автоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме методом Симпсона и автоматический расчет фракции выброса) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.5
| 4.5.3 | Исследование левого желудочка с контрастированием | Наличие |  | Для повышения клинических возможностей ультразвуковой диагностики в кардиологии при помощи применения контрастных веществ
4.6 |  | Обработка данных исследования сосудов |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6
| 4.6.1 | Технология полуавтоматического определения толщины комплекса интима-медиа по выделенной области интереса с программой анализа точности измерения | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.4.6 п.6.1.2
5 |  | Конструктивные характеристики и параметры УЗ |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5
5.1 |  | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1
| 5.1.1 | Диагональ монитора в дюймах | 23.8 | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1.1
| 5.1.2 | Разрешение в пикселях | 1920х1080 | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1.2
| 5.1.3 | Угол обзора монитора, градусов | 170 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1 | для более точного описания эксплуатационных характеристик монитора и возможности его оптимального позиционирования относительно оператора, что повышает удобство работы и снижает риски профессиональных заболеваний для врача ультразвуковой диагностики
| 5.1.4 | Наклон монитора, градусов | от -90 до +20 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1 | для более точного описания эксплуатационных характеристик монитора и возможности его оптимального позиционирования относительно оператора, что повышает удобство работы и снижает риски профессиональных заболеваний для врача ультразвуковой диагностики
| 5.1.5 | Поворот монитора, градусов | от -90 до +90 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.1 | для более точного описания эксплуатационных характеристик монитора и возможности его оптимального позиционирования относительно оператора, что повышает удобство работы и снижает риски профессиональных заболеваний для врача ультразвуковой диагностики
5.2 |  | Устройства ввода |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2
| 5.2.1 | Русифицированная панель управления | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2
| 5.2.1.1 | Функциональная клавиатура |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2.1
| 5.2.1.2 | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.1.3 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.1.4 | Программируемые пользователем клавиши | 5 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.1.5 | Встроенные стерео-динамики | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.1.6 | Диапазон изменения высоты панели, мм | 200 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.1.7 | Поворот панели , градусов | +/-90 от центра | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2 | Сенсорная ЖК-панель | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.1 | Диагональ сенсорной ЖК-панели, дюймов | 13.3 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.2 | Возможность проведения измерений в акушерстве, оконтуривания спектра при помощи сенсорной панели | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.3 | Разрешение изображения, выводимого на экран панели | 1920x1080 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.4 | Изменение угла наклона сенсорной панели, градусов | 30 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.5 | Угол обзора сенсорной панели, градусов | 170 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.6 | Поддержка технологии управления при помощи жестов на сенсорной панели | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.7 | Количество жестов с использованием двух пальцев с возможностью программирования пользовательских функций | 8 | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.8 | Настройка яркости и контрастности экрана панели | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
| 5.2.2.9 | Возможность работы с панелью в перчатках | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.2 | для более точного описания панели управления и ее функциональных возможностей, оптимизирующих процесс работы с оборудованием
5.3 |  | Порты |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3
| 5.3.1 | Количество активных портов для подключения УЗ датчиков | 5 | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3
| 5.3.2 | Количество встроенных портов USB | 6 | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3
| 5.3.3 | Порт S-Video (стандарт PAL/NTSC) | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3 | Для подключения периферийного оборудования стандарта S-Video
| 5.3.4 | Порт HDMI | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3 | Для подключения периферийного оборудования стандарта HDMI
| 5.3.5 | Порт VGA | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3 | Для подключения периферийного оборудования стандарта VGA
| 5.3.6 | Порт Ethernet | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3 | Для подключения к внутренней сети Ethernet
| 5.3.7 | Порт ввода ЭКГ–сигналов | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.3
5.4 |  | Электропитание |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.5
| 5.4.1 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.5.1
| 5.4.2 | Максимально потребляемая мощность (ВА) | 630 | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.5.2
| 5.4.3 | Встроенная аккумуляторная батарея для поддержания сканера в спящем режиме без подключения к сети | Наличие | п.7.2 ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.5
5.5 |  | Дополнительные средства |  | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.6
| 5.5.1 | Встроенный DVD-дисковод | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.6
| 5.5.2 | Кабель ЭКГ на 3 отведения с подключением к панели ввода ЭКГ-сигналов | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.6 | Для синхронизации с ЭКГ
| 5.5.3 | Встроенный подогреватель геля | Наличие | ГОСТ 56327-2014 п. 6.5.6 | Для повышения комфорта для пациента при проведении ультразвуковых диагностических исследований