УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача по АХВ ГБУЗ ЛОКБ

__________ А.С. Никулин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка медицинского оборудования (Массажер пневматический) для нужд ГБУЗ ЛОКБ в 2026г.

Сроки и место поставки: с даты заключения договора и по предварительной заявке заказчика в течение 5 рабочих дней с момента ее подачи по адресам:

- 195197, Санкт-Петербург, Калининский район, Полюстровский пр., д. 12 литера А

Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ по адресу Заказчика.

Допускается привлечение соисполнителей.

Требуется выполнение услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования (в течение 5 рабочих дней).

Класс потенциального риска применения закупаемого оборудования – 2а.

Гарантийный срок на момент поставки товара: не менее 12 месяцев.

Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Итоговый вид изделия: В собранном виде, готовый к эксплуатации, установленный в месте эксплуатации

Объем закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | 1875 | Год производства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массажер пневматический | преимущество | не ранее 2025 года | шт. | 5 |

Состав и технические характеристики поставляемого товара

Таблица 2

| №п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Код позиции, КТРУ | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массажер пневматический | 32.50.50.190-00000425 КВМИ 216810 | шт. | Волновая компрессия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Неволновая компрессия | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество режимов работы с многокамерными манжетами | ≥ 3 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество режимов работы с однокамерными манжетами | ≥1 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Области воздействия манжет | верхняя конечность, нижняя конечность |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество циклов непрерывной работы в режиме | ≤ 90 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Звуковое оповещение окончания процедуры | Наличие |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона времени поддержания заданного давления в камере манжеты | ≥5 | с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона времени поддержания заданного давления в камере манжеты | ≤ 90 | с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Максимальное давление в камерах манжеты | ≥ 150 | мм рт. ст. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Возможность одновременного подключения двух поставляемых манжет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Электропитание от сети | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |