|  |  | № п. п. |  | Код позиции КТРУ / Код ОКПД2 | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 32.50.50.190-00000717 | Пластина на ключицу с комплектом винтов |  | Шт. | 2 |
|  |  |  |  |  | Описание по КТРУ | Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |
|  |  |  |  |  | Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии. Пластина имеет предизогнутую форму, анатомически повторяющую форму ключицы в проксимальной части. Пластина имеет S образую форму. Каждое отверстие в пластине имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. В проксимальной и дистальной частях по овальному отверстию диаметром 3,5 мм без угловой стабильности, которые служат для прижатия пластины. Вдоль диафизарной части идут выемки длиной по 3,5 мм для ограничения контакта пластины с костью. Два отверстия диаметром 1 мм под позиционную спицу. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая и содержит 3 насечки для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика). Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины: 90 мм, 108 мм (по согласованию с Заказчиком). Ширина пластины 10,0 мм. Толщина пластины 3,5 мм. Расстояние между отверстиями 5 мм. Количество отверстий 7,9 (в зависимости от длины пластины). |  |  |
|  |  | 2 |  | 32.50.50.190-00000717 | Пластина реконструктивная под винт д 3,5 мм (комплект) |  | Шт. | 3 |
|  |  |  |  |  | Описание по КТРУ | Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |
|  |  |  |  |  | Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и т. д). Фиксация костей после перелома, остеотомии. Пластина реконструктивная. Каждое отверстие имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия, винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая, содержит 3 насечки для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика). Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины 70 мм, 82 мм, 95 мм, 105 мм, 116 мм (на выбор Заказчика). Ширина пластины 10 мм. Толщина пластины 2 мм. Расстояние между отверстиями 5 мм. Количество отверстий 6, 7, 8, 9, 10 (в зависимости от длины пластины). |  |  |
|  |  |  |  |  | Пластина волярная (комплект) |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 32.50.50.190-00000717 | Описание по КТРУ | Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Предназначена для накостного остеосинтеза лучевой кости и дистальных метаэпифизов костей предплечья. Представлено четыре вида пластин: неартикулярная, неартикулярная малая, артикулярная, артикулярная малая,. Пластина представлена для левой и правой ключицы (на выбор Заказчика). Пластина имеет предизогнутую форму и соответствует анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости. В дистальной части пластина имеет треугольное расширение, анатомически отмоделированное под кости предплечья. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. В диафизарной части неблокируемое отверстие овальной формы длиной 10 мм (для артикулярных пластин) и 13 мм (для неартикулярных пластин) для позиционирования пластины. В диафизарной части располагаются отверстия диаметром 2,7 мм с угловой стабильностью. При блокировании шляпка винта становится заподлицо и не выступает над пластиной. В дистальной части 8, 9, 10 отверстий (в зависимости от вида пластины) диаметром 2,7 мм. В центре расширения находится равнобедренное треугольное отверстие со стороной 8 мм. На дистальной кромке находятся от 4 до 6 отверстий диаметром 1 мм, расположенных в центральной части в виде буквы П для проведения спиц для фиксации отломков кости. В средней части пластины так же находятся два отверстия, расположенных друг напротив друга для проведения спиц диаметром 1 мм. С медиально-дистальной части пластины есть одно/два отверстия (в зависимости от вида пластины) для проведения винта в шиловидный отросток под анатомически заданным углом. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины двухзаходная, цилиндрическая. Проксимальный конец артикулярных пластин заострен для облегчения проведения пластины под мягкими тканями. Пластина поставляться с комплектом из не более 10 винтов (в зависимости от количества отверстий в пластине). Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 2,5 мм, 2,7 мм, 3,5 мм. Длина винтов диаметром 2,5 мм от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм, длина винтов 2,7 мм от 10 мм до 24 мм, с шагом 2 мм, длина винтов диаметром 3,5 мм от 10 мм до 24 мм, с шагом 2 мм (определяется при поставке по согласованию с Заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. Пластина изготовлена из сплава титана. Пластины волярные неартикулярные. Длина 50 мм, 57 мм, 65 мм (на выбор Заказчика). Ширина дистальной части пластины 23 мм – для неартикулярной малой и 26 мм – для неартикулярной. Ширина диафизарной части 10 мм. Толщина пластины 1 мм. Количество отверстий в диафизарной части 2, 3, 4 (в зависимости от длины пластины). Количество отверстий в метафизарной части 9 – для неартикулярной малой, 10 – для неартикулярной. Пластины волярные артикулярные. Длина 43 мм, 49 мм, 56 мм, 82 мм, 96 мм (на выбор Заказчика). Ширина дистальной части пластины 23 мм – для артикулярной малой и 26 мм – для артикулярной. Ширина диафизарной части 6 мм. Толщина пластины 1 мм. Количество отверстий в диафизарной части 2, 3, 4, 8, 10 (в зависимости от длины пластины). Количество отверстий в метафизарной части 8 – для артикулярной малой, 9 – для артикулярной. |  |  |
|  |  | 4 |  | 32.50.50.190-00000717 | Пластина крючковидная (комплект) |  | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Описание по КТРУ | Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |
|  |  |  |  |  | Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация костей после перелома, остеотомии. Пластина представлена для левой и правой ключицы (на выбор Заказчика). Пластина имеет предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы в виде булавовидного расширения. В дистальной части крючковидное расширение. Пластина разделяется на две части путем нанесения лазерной метки черного цвета. Проксимальная часть толщиной 2 мм с ограниченным контактом. Все отверстия в проксимальной части комбинированные под винты диаметром 3,5 мм. Отверстия имеют овальную форму, часть отверстий имеет резьбу для фиксации углостабильных винтов, а часть не имеет резьбу и используется для прижатия пластины кортикальным винтом. Дистальная часть пластины имеет булавовидное расширение. На конце имеется загнутая часть с крючком, которая находится под 90 градусов к основной части. В дистальной части расположены 8 отверстий с полиаксиальной стабильностью винтов диаметром 2,7 мм, винт имеет возможность блокироваться под углом до 40 градусов, за счет конусовидной формы головки винта. В булавовидном расширении расположены 3 отверстия диаметром 1 мм, идущие параллельно друг другу, под углом 90 градусов к основной части, необходимые для фиксации перелома ключицы и предварительной фиксации пластины. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 8 штук. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов кортикальных низкопрофильных, полиаксиальных 2,7 мм, длина от 10 мм до 50 мм с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм с шагом 5 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы и низкопрофильных винтов 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм (определяется при поставке по согласованию с Заказчиком). Винты изготовлены из сплава титана. Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины 62,34 мм, 73,34 мм, 84,34 мм. Ширина пластины 10,0 мм в проксимальной части. Толщина пластины 2 мм. Расстояние между отверстиями 4 мм. Количество отверстий 2,3,4 (на выбор заказчика). На конце пластины головкообразное расширение на 8 отверстий длиной 25 мм, шириной 20 мм, расстояние между отверстиями 2 мм. От головкообразного расширения отходит крючок, глубина погружения которого 12 мм, 15 мм, 18 мм (на выбор Заказчика). Длина крючка 15 мм. |  |  |
|  | 5 |  |  | 32.50.50.190-00000717 | Пластина для проксимального отдела плечевой кости под винты д 3,5 мм (комплект) |  | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Описание по КТРУ | Нестерильный комплект имплантируемых изделий, разработанных для иммобилизации сломанных/разрезанных во время хирургической операции костей конечностей (длинных трубчатых костей ), дистальных отделов конечностей (кистей рук, ступней), таза, черепно-челюстно-лицевых костей и/или для артродеза суставов конечностей. Он, как правило, состоит фиксирующих костных пластин, винтов, проволоки и штифтов, изготовленных из материала, который не подвержен химическому разложению и обычно не рассасывается под воздействием естественных физиологических процессов (например, из металла, пригодного для имплантации, хирургической стали, титанового сплава или углеродного волокна). В комплект могут также входить инструменты для крепления имплантатов, такие как отвертки или сверла. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. |  |  |
|  |  |  |  |  | Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация костей после перелома, остеотомии. Пластина на проксимальный отдел плечевой кости, универсальная. Каждое отверстие имеет три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Угол блокировки винтов имеет возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая и содержит не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина имеет предизогнутую форму, конец пластины анатомически смоделирован под форму головки плечевой кости. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика). Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины 90 мм, 103 мм, 115 мм (на выбор Заказчика). Ширина пластины не более 15 мм. Толщина пластины не менее 2 мм. Количество отверстий 4, 5, 6 (в зависимости от длины пластины). Анатомический смоделированный конец пластины имеет длину 40 мм, ширину 20 мм, 6 отверстий. |  |  |