УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача по АХВ ГБУЗ ЛОКБ

__________ А.С. Никулин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинских инструментов (Лигатор геморроидальный; Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов) для колопроктологического отделения на 2027г.

Сроки и место поставки: с 11.01.2027г. и по 01.12.2027 партиями по предварительным заявкам заказчика в течение 5 календарных дней с момента ее подачи по адресам:

- 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А;

- 188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2.

Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ по адресу Заказчика.

Гарантийный срок на момент поставки товара на многоразовые изделия: не менее 12 месяцев.

Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

Остаточный срок годности на одноразовые изделия (для товаров, в отношении которых производителем установлен срок годности) на момент поставки должен составлять: для товаров со сроком годности до 3 месяцев – не менее 21 дня; для товаров со сроком годности до 8 месяцев – не менее 3 месяцев; для товаров со сроком годности от 9 до 11 месяцев – не менее 6 месяцев; для товаров со сроком годности от 12 до 15 месяцев – не менее 9 месяцев; для товаров со сроком годности свыше 15 месяцев – не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Объем закупки

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | ПП 1875 | Ед. изм. | Кол-во на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лигатор геморроидальный | Прил. 2 поз. 388 | штука | 2 |
|  | Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов | Прил. 2 поз. 388 | упаковка | 2 |

Состав и технические характеристики поставляемого товара

Таблица 2

| №п/п | Наименование товара по КТРУ | Код позиции, КТРУ | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристик не входящих в КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лигатор геморроидальный | 32.50.13.190-00007340 КВМИ: 248650 | шт. | Принцип действия лигатора | Вакуумный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для вакуумного захвата ткани при выполнении лигирования |
|  |  |  |  | Угол наклона (вниз) дистального конца рабочей части | 30 | градус Плоского угла | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для обеспечения доступа к зоне наложения кольца в применяемой технике вмешательства |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≤ 11,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения доступа к зоне вмешательства и совместимости с применяемой инструментальной техникой |
|  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 156 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения достаточной рабочей досягаемости инструмента |
|  |  |  |  | Материал ручки | медицинский пластик |  | Участник закупки указывает только одно значение характеристики | для обеспечения эргономичного удержания инструмента и устойчивости ручки к предусмотренным изготовителем методам обработки при многократном применении |
|  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма наконечника для установки колец | конусовидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для установки колец на рабочую часть лигатора без их повреждения |
|  |  |  |  | Автоклавирование при температуре 134 ℃ | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для безопасного повторного применения многоразового медицинского изделия |
|  |  |  |  | Масса лигатора | ≤ 300 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для снижения нагрузки на руку медицинского работника при манипуляции |
| 2 | Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов | 32.50.13.190 | упак. | Внутренний диаметр | ≥ 1,5 ≤ 1,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения надежного пережатия основания геморроидального узла после наложения кольца и совместимости кольца с рабочей частью лигатора |
|  |  |  |  | Наружный диаметр | ≥ 4,2 ≤ 4,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для обеспечения совместимости кольца с рабочей частью лигатора и сохранения требуемых механических свойств кольца при установке и наложении |
|  |  |  |  | Материал колец | Латекс |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для применения метода латексного лигирования геморроидальных узлов |
|  |  |  |  | Исполнение колец | Усиленное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | для сохранения упругих свойств кольца при установке и после наложения |
|  |  |  |  | Кольца устанавливаются на рабочую часть и сбрасываются лигатором без повреждения кольца и инструмента | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | Количество колец в одной упаковке | ≥ 100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для проведения необходимого количества манипуляций |

*Позиции 1 и 2 совместимы между собой.

В связи с отсутствием описания (характеристик) товара в КТРУ характеристики в описании объекта закупки указываются в соответствии с обоснованием в таблице 2.