## TDSheet
№ п/п | Наименование товара | Вид МИ | КТРУ | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество товара | Единица измерения товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 204390 | 21.20.23.110-00011795 | 21.20.23.110 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определенияобщей щелочной фосфатазы (ЩФ) (alkaline phosphatase (ALP)) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. |  |  | 5 | набор
[5 empty] | 2 | Назначение |  | Для анализаторов открытого типа
[5 empty] | 3 | Количество выполняемых исследований |  | ≥ 780 и ≤ 840 | шт
[5 empty] | 4 | Метод | качественная | кинетический, 2-амино-2-метил-1-пропаноловый буфер, IFCC |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | 5 | Форма выпуска | качественная | жидкий биреагент |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | 6 | Образец для анализа | качественная | сыворотка крови, плазма крови |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | 7 | Объем Реагента 1, входящего в состав набора | количественная | ≥ 160 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | 8 | Объем Реагента 2, входящего в состав набора | количественная | ≥ 40 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | 9 | Предел линейности | количественная | ≥ 1,5 | ЕД/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | 10 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов | качественная | в течение всего срока годности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2 | Множественные ферменты клинической химии ИВД, калибратор | 194980 | 21.20.23.110-00002905 | 21.20.23.110 | 1 | Справочная информация (описание по классификатору) |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения одного или множества ферментов клинической химии (multiple clinical chemistry enzyme) в клиническом образце |  |  | 1 | набор
[5 empty] | 2 | Назначение |  | Для анализаторов открытого типа
[5 empty] | 3 | Объем реагента |  | ≥ 10 | см3
[5 empty] | 4 | Область применения | качественная | проведение калибровки методик определения активности ферментов (АЛТ, альфа-Амилаза, альфа-Амилаза панкреатическая, АСТ, ГГТ, КФК, ЛДГ, Щелочная фосфатаза) при выполнении биохимических исследований крови на автоматических анализаторах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | 5 | Форма выпуска | качественная | лиофилизат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
[5 empty] | 6 | Стабильность аналитов в разведенном мультикалибраторе при температуре -20 °С | количественная | ≥ 1 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
[5 empty] | 7 | Стабильность аналитов в разведенном мультикалибраторе при температуре 2-8 °С | количественная | ≥ 2 | сут; дн | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики