Техническое задание
на оказание услуг по аренде медицинского оборудования (Лазер флебологический Лахта Милон) 
1. Оказание услуг аренды
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аренда медицинского оборудования (Лазер флебологический Лахта Милон)
ОКПД 2 77.39.19.116
	 Месяц
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2. Характеристики объекта аренды
	№ п.п.
	Описание требований

	2
	Общие требования
	Условия

	2.1
	Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»
	Наличие


	2.2
	Доставка по адресу Заказчика: Лен.обл., Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Пограничная дом 8, корпус 1
	Входит в стоимость товара

	2.3
	Доставка, подъем на 1-5 этажи, перемещение по этажам,  вынос упаковочной тары осуществляется силами и средствами Исполнителя 
	Входит в стоимость товара

	2.4
	Гарантийные обязательства на Оборудование с момента подписания акта ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев
	18 (не менее срока указанного производителем)

	2.5
	Срок поставки оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации  медицинского оборудования, с момента заключения контракта, календарных дней, не более 
	14 дней

	2.6
	Срок оказания услуг (аренды), с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, месяцев
	6

	2.7
	Руководство по эксплуатации/паспорт на русском языке
	Наличие 

	2.8
	Передаваемое в аренду оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, не использованным в демонстрационных целях, с отсутствием внешних повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием. 
	Соответствие

	2.9
	Год выпуска оборудования, не ранее
	2024г.

	2.10
	Исполнитель должен предоставить Заказчику Оборудование по Акту приема-передачи с указанием технического состояния Оборудования.
	Соответствие

	2.11
	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки оборудования обязан осуществить ввод в эксплуатацию оборудования в месте аренды оборудования. 
Ввод в эксплуатацию оборудования охватывает комплекс работ по их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности оборудования и, в необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации, обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации оборудования. 
	Соответствие

	2.12
	В течение срока аренды оборудования Исполнитель за счет собственных средств производит в отношении оборудования:
· периодическое и техническое обслуживание 
· текущий ремонт (с учетом запасных частей и расходных материалов)
·  капитальный ремонт (с учетом запасных частей и расходных материалов)  или замена оборудования на новое оборудование.
· Замена мед. оборудования на аналогичное в случае его поломки в срок не более 2-х дней после заявки .
	Соответствие



Технические характеристики объекта аренды
	Технические характеристики объекта аренды:
	Наличие функции/величина параметра
	Ед.измерения
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Бренд
	Отечественный производитель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Страна
	Россия
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Цифровая и графическая индикация, регулировка параметров:
•мощность лазерного излучения
•длительность импульса излучения
•интервал между импульсами
•экспозиция лазерного излучения
•суммарное время лазерного  и       излучения
•суммарная доза энергии
•энергия импульса
  счетчик импульсов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Выбор параметров
	Цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин»
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина волны излучения
	1,47 
	мкм 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Выходная мощность излучения.	Плавная регулировка 
	От 1 до 10
	 Вт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина волны прицельного лазера	
	650
	 Нм (красный)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Мощность прицельного лазера	
	0-1.0
	мВт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Время экспозиции	, непрерывн.
	1с – 6ч
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длительность импульса паузы	
	0.01 - 1
	сек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Допустимый диаметр оптической жилы световодного эндоинструмента	
	300 - 1700
	мкм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Разъемы для подключения световодных инструментов	
	SMA-905
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Потребляемая мощность	
	50-60 /100
	Гц/ВТ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Питание	
	~ 100-240
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Дисплей	
	Цветной графический дисплей (TFT LCD) с диагональю 5,7”
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Габариты	
	245х180х305
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Вес	
	5
	кг
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



