Техническое задание

на оказание услуг по аренде медицинского оборудования (Лазер флебологический Лахта Милон)

- Оказание услуг аренды

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда медицинского оборудования (Лазер флебологический Лахта Милон) ОКПД 2 77.39.19.116 | Месяц | 3 |

2. Характеристики объекта аренды

| № п.п. | Описание требований |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие требования | Условия |
| 2.1 | Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 №1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» | # Наличие |
| 2.2 | Доставка по адресу Заказчика: Лен.обл., Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Пограничная дом 8, корпус 1 | Входит в стоимость товара |
| 2.3 | Доставка, подъем на 1-5 этажи, перемещение по этажам, вынос упаковочной тары осуществляется силами и средствами Исполнителя | Входит в стоимость товара |
| 2.4 | Гарантийные обязательства на Оборудование с момента подписания акта ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 18 (не менее срока указанного производителем) |
| 2.5 | Срок поставки оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации медицинского оборудования, с момента заключения контракта, календарных дней, не более | 14 дней |
| 2.6 | Срок оказания услуг (аренды), с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, месяцев | 6 |
| 2.7 | Руководство по эксплуатации/паспорт на русском языке | Наличие |
| 2.8 | Передаваемое в аренду оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, не использованным в демонстрационных целях, с отсутствием внешних повреждений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием. | Соответствие |
| 2.9 | Год выпуска оборудования, не ранее | 2024г. |
| 2.10 | Исполнитель должен предоставить Заказчику Оборудование по Акту приема-передачи с указанием технического состояния Оборудования. | Соответствие |
| 2.11 | Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки оборудования обязан осуществить ввод в эксплуатацию оборудования в месте аренды оборудования. Ввод в эксплуатацию оборудования охватывает комплекс работ по их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности оборудования и, в необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации, обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации оборудования. | Соответствие |
| 2.12 | В течение срока аренды оборудования Исполнитель за счет собственных средств производит в отношении оборудования: - периодическое и техническое обслуживание - текущий ремонт (с учетом запасных частей и расходных материалов) - капитальный ремонт (с учетом запасных частей и расходных материалов) или замена оборудования на новое оборудование. - Замена мед. оборудования на аналогичное в случае его поломки в срок не более 2-х дней после заявки . | Соответствие |

Технические характеристики объекта аренды

| Технические характеристики объекта аренды: | Наличие функции/величина параметра | Ед.измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Бренд | Отечественный производитель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Страна | Россия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цифровая и графическая индикация, регулировка параметров: •мощность лазерного излучения •длительность импульса излучения •интервал между импульсами •экспозиция лазерного излучения •суммарное время лазерного и излучения •суммарная доза энергии •энергия импульса счетчик импульсов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Выбор параметров | Цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина волны излучения | 1,47 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Выходная мощность излучения. Плавная регулировка | От 1 до 10 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина волны прицельного лазера | 650 | Нм (красный) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мощность прицельного лазера | 0-1.0 | мВт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Время экспозиции , непрерывн. | 1с – 6ч |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длительность импульса паузы | 0.01 - 1 | сек | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Допустимый диаметр оптической жилы световодного эндоинструмента | 300 - 1700 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Разъемы для подключения световодных инструментов | SMA-905 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Потребляемая мощность | 50-60 /100 | Гц/ВТ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Питание | ~ 100-240 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Дисплей | Цветной графический дисплей (TFT LCD) с диагональю 5,7” |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Габариты | 245х180х305 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вес | 5 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |