# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# 1. Наименование объекта закупки: Поставка электродов для биоимпедансометрии

# 2. Место поставки товара:

# -187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42,  роддом, 1 этаж, склад «Аптека», будние дни пн-пт, с 08:00 до 15:00, ответственное лицо за приемку товара  Кахановская Светлана Ивановна, телефон склада 8 (81363) 22 591.

3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора, 1 (один) рабочий день.

4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара. Качество товара подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).

Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, надлежащего качества и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.

Гарантия от Поставщика на наконечник-микромотор бесщеточный предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя.

Остаточный срок годности стоматологических материалов не менее 12 месяцев со дня продажи.

5.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.

6.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7. Одновременно с доставкой товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;

б) иные сопроводительные документы на товар, прилагающиеся при продаже.

в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;

г) счет-фактуру (при наличии).

8. В составе оферты участник закупки предоставляет копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора

| 1 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования Код вида мед изделия 291580 Описание по КТРУ Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики с обоснованием: Наименование показателя; Значение показателя; Обоснование включения показателя в описание объекта закупки. Назначение; Предназначен для надежного диагностического исследования ЭКГ в состоянии покоя в педиатрии; Необходимо использовать данный электрод для регистрации ЭКС у детей. Основа; Лента (бумага/ПЭТ), токопроводящий графит, не содержит ПВХ, латекс, фталаты; Указанная характеристика обеспечивает антиаллергенность и позволяет уменьшить время на подготовку пациента к проведению процедуры.. Клеевое покрытие; отсутствует; Для сохранения целостности нежной кожи детей и быстроты готовности к установке и снятию электрода.. Крепление электродов; За счет адгезивных свойств антиаллергенного твердого геля. Площадь гелевого слоя не менее 557 мм2; Данная характеристика обеспечивает сохранность кожных покровов при установке и снятии электродов, а также хорошую фиксацию электрода к коже.. Размер; Длина - не более 35 мм и не менее 33 мм Ширина - не более 24 мм и не менее 22мм; Указанная характеристика позволяет разместить электроды в точках снятия ЭКС и обеспечить достаточную площадь адгезии для предотвращения сдвига электродов при движении.. Коннектор; Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»; Коннектор обеспечивает соединение с ЭКГ аппаратурой, имеющей соединение тип «крокодил». Требования к электрическим параметрам электрода; Максимальное полное сопротивление электрода - не более 1250 Ом Максимальная разность электродных потенциалов – не более 30 мВ. Максимальное значение восстановления дефибиляционной перегрузки (максимальный потенциал поляризации) – не более 1,0 мВ; Указанная характеристика позволяет максимально снизить помехи при съёме ЭКС и восстановить корректную работу электродов в случае использования дефибриллятора.. Наличие «ушка» или части поверхности без адгезивного слоя.; Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»; Указанная характеристика позволяет снимать электрод без повреждения кожи. Обеспечивает удобство снятия электрода по окончании процедуры.. Защитная плёнка на клеевой поверхности; Наличие; Указанная характеристика предохраняет электрод от высыхания и сохраняет электропроводность геля при вскрытой упаковке. Упаковка; Упаковка 100 шт. в упаковке. Срок хранения открытой упаковки не менее 30 дней; Указанная характеристика позволяет использовать электроды при вскрытии упаковки до их высыхания. | шт | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |